ORPHY PORTABLE 2

Version numérique 1.23

Version graphique 2.21

µORPHY

Version 1.22

ORPHY RANDO

# Version 1.02

COMMANDES DE PROTOCOLE

Ce jeu de commande est valable pour les ORPHY Portable 2 numérique et graphique, le µORPHY et le µORPHY USB (sauf indication dans le descriptif) et ORPHY RANDO.

D'une manière générale, Portable2 reconnait les commandes de protocole écrites en majuscules et en minuscules. Cela n'est pas vrai pour les paramètres.

Le caractère LineFeed (noté <lf>) n'est jamais pris en compte.

Par la suite le caractère Return (ou Valide) sera noté <cr>

Exemple :

ZcOnFeF 0 M<cr>          est correct

zconfef 0 m                    n'est pas correct

COMMANDES RELATIVES AUX ENTREES BINAIRES

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZEBIT | n | 0 | 7 | lit l'entrée binaire numéro n |
| ZEBLOC |  |  |  | lit les 8 entrées binaires |

Commande ZEBIT:

Portable répond :

mode ascii	0<lf><cr>	entrée binaire à l'état bas

1<lf><cr>	entrée binaire à l'état haut

mode binaire	<0>		entrée binaire à l'état bas

<1>		entrée binaire à l'état haut

Commande ZEBLOC:

exemple: EB 0,2,6,7 à l'état bas, EB 1,3,4,5 à l'état haut

Portable répond :

mode ascii	58<lf><cr>

mode binaire	:

COMMANDES RELATIVES AUX ENTREES FRONTS

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZCONFEF | n i | 0 M | 3 D | configure l'entrée front numéro n i=M front montant, i=D front descendant |
| ZCONFEF? | n | 0 | 3 | demande la configuration de l'entrée front numéro n |
| ZCPT | n | 0 | 3 | demande le relevé du compteur de front de l'entrée front n |
| ZFREQ | n t | 0 0 | 3 1 | demande un relevé de fréquence avec une base de temps paramètrable numéro de l'entrée front t=0 base de temps 200ms t=1 base de temps 1s |
| ZPER | T B N F1 … FN | 100 1 1 0 0 | 32767 65535 4 3 3 | demande un relevé de periode avec une base de temps paramètrable Base de temps en µs T*B est le temps maximum de mesure Nombre d’entrée à scruter Numéro de la première entrée Numéro de la dernière entrée |
| ZSPER |  |  |  | Stoppe le relevé de période |
| ZDEF | n | 0 | 3 | demande la datation des fronts de l'entrée front n |
| ZJEF |  |  |  | demande la datation des fronts de l'entrée front 0 et bascule SB4 à 0 dès le début de la datation |
| ZLDEF |  |  |  | demande de retourner toutes les dates relevées par la commande ZDEF ou ZJEFen temps réel |
| ZSDEF |  |  |  | stoppe la datation des fronts. |
| ZPEF | N t B | 1 50 1 | 30000 1000 65 | prépare une acquisition temporelle d'événements fronts nombre d'acquisition base de temps en ms B*t représente la période d'acquisition |
| ZGOEF | n | 0 | 3 | lance l'acquisition temporelle d'événements fronts numéro de l'entrée front |

Commande ZCONFEF:

exemple		ZCONFEF 0 M<lf><cr> configure EF0 en compteur de front montant

Commande ZCONFEF?:

exemple	 EF2 configurée en compteur de front descendant

A la commande ZCONFEF? 2<lf><cr> Portable répond D<lf><cr>

Commande ZCPT:

exemple: A la commande ZCPT 1<lf><cr>

Portable répond :

mode ascii	10000<lf><cr> si 10000 fronts ont été détectés

mode binaire	<16><39> soit 16 + 39*256 = 10000 fronts

Commande ZFREQ:

exemple: A la commande ZFREQ n 0<lf><cr>

Portable répond au bout de 200ms:

mode ascii	10000<lf><cr> si 10000 fronts ont été détectés

mode binaire	<16><39> soit 16 + 39*256 = 10000 fronts

c'est à dire que l'on mesure une fréquence de 5*10000 = 50 kHz

exemple: A la commande ZFREQ n 1<lf><cr>

Portable répond au bout de 200ms:

mode ascii	10<lf><cr> si 10 fronts ont été détectés

mode binaire	<10><0> soit 10 + 39*0 = 10 fronts

c'est à dire que l'on mesure une fréquence de 10 Hz

Commande ZPER :

Cette commande permet d’effectuer un relevé de période sur n’importe laquelle des entrées fronts. Cette mesure s’effectura sur un laps de temps de T*B, sauf si Orphy a pu déterminer la période de chaque entrée avant ce temps. Les résultats retournés par ORPHY seront des mots de 16bits renvoyés en mode binaire et seront à multiplier par T pour avoir le résultat en µs.

Exemple :

ZPER 1000 10000 2 2 0<cr>	signifie que l’on désire mesurer la période sur EF2 puis sur EF0 avec une précision de 1000µs et que le temps maximum de détection sera de 10s (1000µs*10000).

ORPHY répondra :

<EF2l><EF2h><EF0l><EF0h> dès qu’il aura réussi à établir la période sur ces 2 entrées ou

au bout de 10s si une ou les deux périodes n’ont pu être détecté pendant ce temps (<EFil><Efih>=<0><0>)

Commande ZDEF:

Cette commande permet de lancer un datage de fronts descendants à l'aide d'un timer à 125ns. L'instant 0s est celui où la commande est totalement interprétée par Portable. Les dates sont codées sur 2 mots de 16bits donc comprises entre 0 et (65535+65535*65536)*125ns c'est à dire 536,9s.

Toute acquisition programmée est alors interdite, et les valeurs de l'acquisition précédentes ne sont plus accessibles

Ces mesures sont récupérables en temps réel par la commande ZLDEF.

Commande ZLDEF:

Cette commande permet de récupérer les dates des fronts en temps réel

exemple Une des dates est  10000,40 en ascii ou (<16>'(<0> en binaire ) c'est à dire (10000+65536*40)*125ns = 32893µs

Commande ZSDEF:

Cette commande permet de stopper un datage de front. Dés que la commande est interprétée, Portable renvoie le nombre de dates disponibles en mémoire (N)

exemple	Portable répond 300<lf><cr> en mode ascii, c'est à dire que 300 fronts ont été détectés et datés. Les dates sont alors accessibles part un ZRESUL 0 2*N et uniquement en mode binaire.

Commandes ZPEF et ZGOEF:

Ces commandes permettent d'effectuer un relevé d'événements fronts toutes les t*B ms. Ces relevés sont stockés en mémoire et sont accessibles par les commandes ZRESUL et ZRESUL! .

exemple :

On désire relever le compteur relatif à l'entrée front 1 toutes les 102ms et cela 100 fois.

On envoie à Orphy portable 2:

ZPEF 100 51 2<cr> ou ZPEF 100 102 1<cr>

ZGOEF 1<cr>

remarque: On peut à l'aide de ces commandes mesurer des fréquences inférieures au Hertz et supérieures à 1MHz

Attention: Cette commande déprogramme la dernière acquisition analogique programmée

COMMANDES RELATIVES AUX ENTREES FRONTS

CODEUR INCREMENTAL

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZRPOSITION |  |  |  | RAZ de la position codée sur 16bits |
| ZPOSITION |  |  |  | lance une determination de la position du mobile à l'aide de l'entrée front 2 et de l'entrée binaire 5 |
| ZLPOSITION |  |  |  | demande la position (16 bits) |
| ZSPOSITION |  |  |  | stoppe la détermination de position |
| ZCODINC |  |  |  | demande la datation des fronts sur l entrée front 2 et la determination de la position du mobile à l'aide de EB5 |
| ZLCODINC |  |  |  | demande les dates et les positions successives en temps réel |
| ZSCODINC |  |  |  | stoppe la datation des fronts |

Commande ZRPOSITION:

Cette commande permet d'initialiser la variable position du mobile à 30000

Commande ZPOSITION:

Cette commande permet de lancer une determination de position à l'aide de l'entrée front 2 et de l'entrée binaire 5

Commande ZLPOSITION:

Cette commande demande à Orphy portable de retourner la valeur (16bits) de la position

exemple: On veut pouvoir relever à un instant t la position du mobile.

ZRPOSITION<cr>

ZPOSITION n<cr>

--- déplacement du mobile ---

ZLPOSITION<cr>

--- déplacement du mobile ---

ZLPOSITION<cr>

--- fin ---

ZSPOSITION<cr>

Commande ZSPOSITION:

Cette commande permet d'arrêter la détermination de la position du mobile

Comment fonctionne un codeur incrémental ?

Commande ZCODINC:

Cette commande lance la datation de front et une détermination de la position d'un mobile selon le principe du codeur incrémental. Le timer utilisé est à 125ns. L'instant 0s est celui où la commande est totalement interprétée par Portable. Les dates sont codées sur 2 mots de 16bits donc comprises entre 0 et (65535+65535*65536)*125ns c'est à dire 536,9s. La position est codée sur 16 bits 30000 étant la position zéro.

Toute acquisition programmée est alors interdite, et les valeurs de l'acquisition précédentes ne sont plus accessibles

On note que contrairement à la commande ZDEF, on enregistre les dates des fronts montants et descendants afin d'avoir une plus grande précision dans le relevé de position (fonctionnement en demi pas).

Commande ZLCODINC:

Cette commande permet de récupérer en temps réel toutes les dates et les positions successives du mobile

exemple Une des dates/position est  10000,40,140 en ascii ou (<16>'(<0>î en binaire ) c'est à dire (10000+65536*40)*125ns = 32893µs et position 140

Commande ZSCODINC:

Cette commande permet de stopper un datage de front. Dés que la commande est interprétée, Portable renvoie le nombre de dates disponibles en mémoire (N).

A partir de ce moment là, les dates et positions ne seront accessibles qu'avec la commande ZRESUL 0 3*N en mode binaire

COMMANDES RELATIVES AUX SORTIES BINAIRES

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZRBIT | n | 0 | 7 | force la sortie binaire n à l'état bas |
| ZSBIT | n | 0 | 7 | force la sortie binaire n à l'état haut |
| ZSBLOC | n | 0 | 255 | force chaque sortie binaire |
| ZGENE | n n1 n2 n3 | 0 1 1 1 | 3 65535 65535 65535 | génère un signal numérique sur une sortie binaire numéro de la sortie binaire nombre de créneaux largeur du créneau (n2*512µs) temps entre 2 créneaux (n3*512µs) |
| ZGENEACQUI | n n1 n2 n3 n4 | 0 1 1 1 0 | 3 65535 65535 65535 65535 | lance l acquisition programmée puis génère un signal numérique sur une sortie binaire après délai (n4) numéro de la sortie binaire nombre de créneaux largeur du créneau (n2*512µs) temps entre 2 créneaux (n3*512µs) temps d'attente avant le premier basculement de la sortie binaire |
| ZGBIN | T n N S1 … SN | 40 0 2 0 0 | 32767 65535 20 255 255 | génère 8 signaux numériques sur les SB temps en µs entre chaque mot binaire nombre de séquences nombre de mot de la séquence mot binaire 1 mot binaire N |

Commande ZRBIT:

Commande ZSBIT:

Commande ZSBLOC:

exemple: SB 0,2,6,7 à l'état bas, SB 1,3,4,5 à l'état haut

ZSBLOC 58<lf><cr>

Commande ZGENE:

Cette commande permet de générer un signal binaire dont la fréquence et le rapport cyclique sont réglables. La base de temps est de 512µs.

Remarque: La commande envoyée sans paramètre arrête la génération de signaux

Commande ZGENEACQUI:

Cette commande permet de lancer une acquisition programmée et de générer un signal binaire décalé de n*512µs par rapport au début de l'acquisition, et dont la fréquence et le rapport cyclique sont réglables. La base de temps est de 512µs.

Commande ZGBIN:

Cette commande permet de générer 8 signaux binaires sur les 8 sorties binaires disponibles.

La base de temps entre chaque génération de mot binaire est programmable (T).

Le nombre de mot d’une séquence (N) est compris entre 2 et 20.

La génération peut être effectué de façon infinie si le paramètre n vaut 0. Dans tous les cas une génération peut être interrompu par l’envoi de la commande ZGBIN 65535<cr>.

Exemple :

On désire générer les signaux suivants de façon infinie:

Il suffit d’envoyer à l’interface la commande :

ZGBIN 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128<cr>

Pour générer ce signal de 400µs :

la période de génération doit être de 40µs (T=40)

n=0 pour une génération infinie

une séquence de 400µs= 10*40µs d’où N=10

9 niveau logique 0 et 1 niveau logique 1

COMMANDES RELATIVES AUX ENTREES/SORTIES BINAIRES

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZEES | n | 0 | 1 | lit l'entrée/sortie binaire configurée en entrée numéro n |
| ZRES | n | 0 | 1 | force l'entrée/sortie binaire n en sortie à l'état bas |
| ZSES | n | 0 | 1 | force l'entrée/sortie binaire n en sortie à l'état haut |

Commande ZEES:

Portable répond :

mode ascii	0<lf><cr>	si l'entrée binaire à l'état bas

1<lf><cr>	si l'entrée binaire à l'état haut

mode binaire	<0>		si l'entrée binaire à l'état bas

<1>		si l'entrée binaire à l'état haut

Commande ZRES:

Commande ZSES:

COMMANDES DE PROCESS

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZERR |  |  |  | demande si la dernière commande de protocole est valide |
| ZVERSION |  |  |  | demande la version de la Rom d'Orphy Portable2 |
| ZIDENT |  |  |  | demande la version de la Rom du µORPHY |
| ZASC |  |  |  | Toutes les valeurs renvoyées par Portable seront en Ascii |
| ZBIN |  |  |  | Toutes les valeurs renvoyées par Portable seront en binaire |
| ZFORMAT | n | 0 | 1 | Les valeurs analogiques mesurées seront renvoyées sur 8 bits (n=1) et sur 16bits (n=0) |
| ZSEPAR | n |  |  | Définit le caractère de séparation lors de l'envoi des datas |
| ZRESET |  |  |  | Effectue un reset soft. |
| ZBAUDS | n | 0 | 3 | Configure la vitesse de la voie série |

Commande ZERR:

Portable répond	exec<lf><cr>	si la dernière instruction est valide

para<lf><cr>	si la dernière instruction a généré une erreur de paramètres

prot<lf><cr>	si la dernière instruction a généré une erreur de protocole

tele<lf><cr>	si la dernière instruction a généré une erreur de 						téléchargement au format Intel

Commande ZVERSION:

Portable2 graphique répond		Portable 2+ -V2.02<lf><cr>	si la Rom est la version 2.02

Portable2 non graphique répond	Portable 2  -V1.02<lf><cr>	si la Rom est la version 1.02

µORPHY et µORPHY USB répondent	Portable 2  -V1.02<lf><cr>	si la Rom est la version 1.02

ORPHY RANDO			Portable 2+ -V2.02<lf><cr>	si la Rom est la version 2.02

Commande ZIDENT:

µORPHY USB répond			mORPHY USB –V2.02<lf><cr>	si la Rom est la version 2.02

µORPHY  répond			mORPHY     –V1.02<lf><cr>	si la Rom est la version 1.02

ORPHY RANDO  répond		Orphy Rando –V1.00<lf><cr>	si la Rom est la version 1.00

Commande ZASC:

Commande ZBIN:

Chaque valeur binaire de 16 bits est envoyée par 2 octets le LSB en premier.

Le caractère de séparation n'est pas pris en compte

Commande ZFORMAT:

Cette commande ne s'applique qu'aux entrées analogiques avec les commandes ZEA et ZRESUL.

exemple Le convertisseur 10bits (0 à 1024) mesure une valeur de 625

Portable répond en asii au format 8 bits:	156

Portable répond en asii au format 16 bits:	625

Portable répond en binaire au format 8 bits:	<156>

Portable répond en binaire au format 16 bits:	@<156> en effet les valeurs 10 bits codées sur 16 						bits sont enregistrées sous la forme  								xxxxxxxxxx000000

Commande ZSEPAR:

exemple ZSEPAR :<lf><cr> signifie que lors de l'execution d'un ZRESUL par exemple, chaque valeur sera séparée de la suivante par :

Commande ZRESET:

Cette commande réinitialise tout .

Commande ZBAUDS:  Configure la voie série

ZBAUDS 0<lf><cr>	configure la voie série à 9600bauds

ZBAUDS 1<lf><cr>	configure la voie série à 19200bauds

ZBAUDS 2<lf><cr>	configure la voie série à 38400bauds

ZBAUDS 3<lf><cr>	configure la voie série à 57600bauds

COMMANDES RELATIVES AUX CAPTEURS

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZCAPTEUR |  |  |  | demande de renvoyer toutes les capsules que la ROM de Portable ou µORPHY reconnait. Portable 2 ou µOrphy renvoient les valeurs de reconnaissance ( génération 0 puis génération 1 ) |
| ZRECO |  |  |  | demande de renvoyer la chaine de reconnaissance. |

Commande ZCAPTEUR:

Exemple

Style de réponse: 23,30,35,...,239,23,...,229<lf><cr>

Commande ZRECO:

Demande un relevé des Entrées fronts, des capsules branchées et des 8 entrées analogiques.

Dans l'ordre d'envoi:

Entrées fronts, Génération capsules branchées, Valeurs de Reconnaissance, Entrées analogiques 0 à 7

soit

EF0,EF1,EF2,EF3,G0,G1,G2,G3,R0,R1,R2,R3,EA0,EA1,EA2,EA3,EA4,EA5,EA6,EA7

soit

4*16bits, 4*8bits, 4*8bits, 8*16bits

Exemple: on reçoit

0,0,0,0,0,0,0,0,70,0,0,0,512,2,1,1,281,2,3,1<lf><cr>

Aucun front détecté, capsule voltmètre détecté sur la prise 1 et 0 Volt mesuré

COMMANDES RELATIVES AUX ENTREES ANALOGIQUES

EN MODE IMMEDIAT

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZEA | n | 0 | 7 | demande une mesure sur l'entrée analogique n |

Commande ZEA:

Si une acquisition programmée est en cours, la commande ZEA sera réalisé dès que le processeur pourra le faire.

exemple: voir ZFORMAT

COMMANDES RELATIVES AUX ENTREES ANALOGIQUES

EN MODE PROGRAMME

ACQUISITION RAPIDE

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAPR1 | n N T | 0 1 10 | 7 60000 32767 | prépare les acquisitions sur l'entrée analogique n numéro de l'entrée nombre de mesure période d'échantillonnage en µs |
| ZAPR2 | g N T | 0 1 20 | 1 30000 32767 | prépare les acquisitions sur 2 entrées analogiques groupe g=0 voies 0,1 g=1 voies 4,5 nombre de mesure par voie période d'échantillonnage en µs |
| ZAPR3 | g N T | 0 1 30 | 1 20000 32767 | prépare les acquisitions sur 3 entrées analogiques groupe g=0 voies 0,1,2 g=1 voies 4,5,6 nombre de mesure par voie période d'échantillonnage en µs |
| ZAPR4 | g N T | 0 1 40 | 1 15000 32767 | prépare les acquisitions sur 4 entrées analogiques groupe g=0 voies 0,1,2,3 g=1 voies4,5,6,7 nombre de mesure par voie période d'échantillonnage en µs |

Commande ZAPR:

Programme une acquisition sur 1,2,3 ou 4voies.

Attention: On ne peut récupérer les valeurs avant qu'elles ne soient toutes prêtes. Ainsi, si vous demandez un ZRESUL! pendant l'acquisition, toutes les mesures vous seront envoyées à la fin de l'acquisition.

Remarque Pour arrêter une acquisition en cours il suffit d'envoyer à Portable une commande ZAPR avec ou sans paramêtres

COMMANDES RELATIVES AUX ENTREES ANALOGIQUES

EN MODE PROGRAMME

ACQUISITION NON RAPIDE

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAPL1 | n N T B | 0 1 25 1 | 7 60000 32767 65535 | prépare les acquisitions sur l'entrée analogique n numéro de l'entrée nombre de mesure période d'échantillonnage en µs B*T représente le temps entre chaque acquisition |
| ZAPLEF | n m N T B | 0 0 1 50 1 | 7 3 30000 32767 65535 | prépare les acquisitions sur l'entrée analogique n et l'entrée front m numéro de l'entrée analogique numéro de l'entrée front nombre de mesure période d'échantillonnage en µs B*T représente le temps entre chaque acquisition |
| ZAPL2 | g N T B | 0 1 35 1 | 1 30000 32767 65535 | prépare les acquisitions sur 2 entrées analogiques groupe g=0 voies 0,1 g=1 voies 4,5 nombre de mesure par voie base de temps en µs B*T représente le temps entre chaque groupe acquisition |
| ZAPL3 | g N T B | 0 1 45 1 | 1 20000 32767 65535 | prépare les acquisitions sur 3 entrées analogiques groupe g=0 voies 0,1,2 g=1 voies 4,5,6 nombre de mesure par voie base de temps en µs B*T représente le temps entre chaque groupe acquisition |
| ZAPL4 | g N T B | 0 1 55 1 | 1 15000 32767 65535 | prépare les acquisitions sur 4 entrées analogiques groupe g=0 voies 0,1,2,3 g=1voies 4,5,6,7 nombre de mesure par voie base de temps en µs B*T représente le temps entre chaque groupe acquisition |
| ZAPL8 | N T B | 1 100 1 | 7500 32767 65535 | prépare les acquisitions sur 8 entrées analogiques nombre de mesure par voie base de temps en µs B*T représente le temps entre chaque groupe acquisition |
| ZAPS | n N T B V1 ... Vi | 2 1 a 1 0 0 | 4 32767 65535 7 7 | prépare les acquisitions sur 2 à 4 voies nombre de voie de mesure nombre de mesure par voie (N*n<60000) base de temps en µs (a=n*40+10) B*T représente le temps entre chaque groupe acquisition première voie de mesure ième voie de mesure |

Commande ZAPLEF:

Programme une acquisition sur 1 voie analogique et une entrée front.

Lors de l'acquisition la voie analogique est stockée en premier suivie du relevé du compteur d'événement front. La récupération des données par Zresul se fera obligatoirement en mode binaire.

Remarque Pour arrêter une acquisition en cours il suffit d'envoyer à Portable une commande ZAPL avec ou sans paramêtres

Commande ZAPL:

Programme une acquisition sur 1,2,3,4 ou 8 voies.

Remarque Pour arrêter une acquisition en cours il suffit d'envoyer à Portable une commande ZAPL avec ou sans paramêtres

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZGOI |  |  |  | lance la dernière acquisition préparée programmée immédiatement |
| ZGOF | n | 0 | 3 | lance la dernière acquisition préparée programmée sur un évènement front (Montant ou Descendant) selon la configuration de l'entrée front numéro de l'entrée front |

Commande ZGOF:

Cette commande permet de lancer une acquisition programmée sur la détection d'un front

L'envoi de ZGOF<lf><cr> arrête une attente de synchronisation en cours

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZRESUL | id N | 0 1 | N N | demande les résultats disponibles des acquisitions préparées indice de la première valeur nombre de valeur |
| ZRESUL! | id N | 0 1 | N N | demande les résultats de l'acquisition préparée au fur et a mesure qu'ils sont prêts indice de la première valeur nombre de valeur |

Commande ZRESUL:

Cette commande permet de lire toutes les valeurs disponibles, c'est à dire celles qui ont déjà été effectuées. Elle permet aussi de les sélectionner.

exemples:

On a lancé une acquisition préparée de 200 valeurs, toutes les 100µs, sur la voie analogique EA0 par:

ZAPL1 0 200 100 1<CR>

ZGOI<lf><cr>

exemple 1: On désire lire toutes les valeurs.

La commande est:	ZRESUL 0 200<CR>

l'interface renvoie en mode ASCII:

<lf><cr>					;si aucune valeur n'est prête

x0,x1,...,xn,<CR>				;si il n'y a que n+1 valeurs prêtes

x0,x1,...,x199<CR>				;si toutes les valeurs sont prêtes

l'interface renvoie en mode BINAIRE:

Rien						;si aucune valeur n'est prête 	<Lx0><Hx0>...<Lxn><Hxn> 	         		;si il n'y a que n+1 valeurs prêtes 	<Lx0><Hx0>..............<Lx199><Hx199>	;si toutes les valeurs sont prêtes

exemple 2: On désire lire de la valeur 10 à la valeur 100.

La commande est:	ZRESUL 10 91<CR>

l'interface renvoie en mode ASCII:

<CR>						;si aucune valeur d'indice >=10 n'est prête

x10,x11,...,xn,<CR>				;si il n'y a que n+1 valeurs prêtes

x10,...,x100<CR>				;si toutes les valeurs sont prêtes

l'interface renvoie en mode BINAIRE:

rien						;si aucune valeur d'indice >= 10 n'est prête 	<Lx10><Hx10>...<Lxn><Hxn>			;si il n'y a que n+1 valeurs prêtes

<Lx10><Hx10>...<Lx100><Hx100>		;si toutes les valeurs sont prêtes

Concernant la commande ZRESUL! :

Cette commande permet de lire toutes les valeurs disponibles, c'est à dire celles qui ont déjà été effectuées, et donne les autres au fur et à mesure qu'elles sont disponibles. Elle permet aussi de les sélectionner.

En fin de transmission, c'est à dire lorsque toutes les valeurs demandées ont été lues,

l'interface aura répondu en mode ASCII:

xN1,...,xN2<CR>

l'interface aura répondu en mode BINAIRE:

<LxN1><HxN1>...<LxN2><HxN2>

COMMANDES RELATIVES AUX ENTREES ANALOGIQUES

EN MODE SCANNER

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZSCAN1 | n | 0 | 7 | lance un scan de 16384 valeurs sur 1 voie numéro de la voie |
| ZSCAN2 | g | 0 | 1 | lance un scan de 16384 valeurs sur 2 voies groupe g=0 voies 0,1 g=1 voies 4,5 |
| ZSCAN4 | g | 0 | 1 | lance un scan de 16384 valeurs sur 4 voies groupe g=0 voies 0,1,2,3 g=1 voies 4,5,6,7 |
| ZSCANS |  |  |  | stoppe l'acquisition en mode scan |
| ZSCANR |  |  |  | demande les résultats du scan |

Commande ZSCAN1, ZSCAN2, ZSCAN4:

Ces commandes sont utiles lorsqu'on ne connait pas la durée de l'expérience. Elle permet en fonction du nombre de points de la mémoire (figé à 16384) de donner le maximum de points avec la meilleure résolution temporelle possible.

En fait on lance une acquisition à 100µs par voie sur 16384 points. Dès que le buffer est rempli soit 16384 mesures, on compresse l'information (en fait on conserve un point sur 2) on multiplie la période d'échantillonnage par 2 et ainsi de suite.

La limite temporelle pour ZSCAN1 est 7h27mn

La limite temporelle pour ZSCAN2 est 3h43mn

La limite temporelle pour ZSCAN4 est 1h51mn

Commande ZSCANS:

Elle stoppe le mode scan.

Attention l'ancienne acquisition programmée est effacée. Il faut la reprogrammer

Commande ZSCANR:

A cette commande Portable répond :

le nombre de valeurs disponibles (16 bits) puis la base de temps en µs (16bits) puis le nombre de boucles (16 bits) puis toutes les valeurs au format et au mode désiré. On rappelle que la période d'échantillonnage est la base de temps multipliée par le nombre de boucle

MATERIEL SPECTROPHOTOMETRE

ATTENTION ON UTILISE UN ADAPTATEUR DIN 6 POINTS/CAPSULE

Le spectrophotomètre permet de tracer très rapidement des spectres d'absorption d'une substance.

Si ce matériel vous intéresse veuillez contacter un de nos revendeurs.

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZSPECTRO | n m | 1 2 | 50 1200 | Lance la manipulation du spectrophotomètre paramètre nombre de poses paramètre temps de pose |

Concernant la commande ZSPECTRO:

Contrairement à GTS1 cette commande ne fige pas le nombre de points ni la vitesse d'échantillonnage. Ces paramètres sont définis par la commande :

ZAPL1 0 x T 1<cr>

Le temps de pose est m*208us.

Pour effectuer la manipulation complète il suffit donc d'envoyer:

ZAPL1 0 N T 1<cr>

ZSPECTRO n m<cr>

ORPHY Portable2 renvoie alors N valeurs au format programmé

ZSPECTRO n m<cr>

ORPHY Portable2 renvoie alors N valeurs au format programmé

....

exemple:

Pour effectuer la manipulation de GTS1 il suffit d'envoyer:

ZAPL1 0 500 52 1<cr>

ZSPECTRO n m<cr>

COMMANDES PARTICULIERES

COMMANDES PARTICULIERES ASSOCIEES A LA CAPSULE RADAR

Ces commandes s'adressent à des capteurs particuliers et plus particulièrement à la capsule radar. Cette capsule doit impérativement être connecté sur la prise 1.

Tout objet a détecter doit être distant d'au moins 30cm et au plus de 3m du transducteur à ultrason

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZRADAR |  |  |  | Envoi un train d'onde ultrasonique et mesure l'onde recu |
| ZECHO |  |  |  | Idem Zradar, puis traite l onde recue et renvoie l indice du maximum d écho |
| ZRADARAUTO |  |  |  | Stimule le capteur à ultrason et retourne la position de l'écho chaque 32,77ms |
| ZRADARS |  |  |  | stoppe la commande ZRADARAUTO |

Commande ZECHO:

La commande permet d'envoyer un train d'onde ultrasonique (50kHz) pendant 625µs. Immédiatement après, une acquisition de 720 valeurs échantillonnées à 25µs est lancée. Ces valeurs peuvent être récupérées par un Zresul.

Commande ZRADAR:

Cette commande inclue la commande ZECHO. Elle calcule en plus la position du front de l'onde réfléchie par un obstacle éventuel et la renvoie sur la voie série (la distance entre le capteur et l'obstacle ne doit pas excéder 3m)

Mesure de la distance/vitesse:

2*distance = [(valeur récupérée*25µs) + 320µs]*vitesse du son

Attention: la vitesse du son varie en fonction de l'hygrométrie et de la température

Exemple:

A ZRADAR<CR> Orphy Portable 2 renvoie la valeur 352, c est à dire que le front de l'onde réfléchie correspond à la 352eme valeur d'acquisition. Ainsi, en prenant la vitesse du son égale à 340m/s on peut en déduire la position de l'obstacle par :

distance = (352*25.10-6 + 320.10-6 )*340/2 = 1, 5504

COMMANDES RELATIVES AUX UTILITAIRES

Que peut on faire?

Deux types d'utilitaires peuvent être programmés :

- en flash : 3 utilitaires max

- en ram

Utilitaires résidents (flash): On dispose de 3 zones programmes

18000h-1bfffh	utilitaire 0	16 kbytes

1c000h-1efffh	utilitaire 1	12 kbytes

1f000h-1f1ffh	utilitaire 2	512 bytes

Utilitaires non résidents (ram) : On dispose d'une zone programme

30000h-3ffffh soit 65535 bytes

Des variables sont dédiés aux utilitaires : 8 variables 1octet, 6 variables 2 octets, 4 variables 4octets

Un buffer est dédié aux utilitaires : 1500 octets

Identification

Chaque code utilitaire commence obligatoirement par # suivi du nom (5 caractères). Le # permet de savoir qu'un utilitaire est en mémoire.

COMMANDES RELATIVES AUX UTILITAIRES RESIDENTS

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZRUTIL |  |  |  | Commande permettant de spécifier à portable que l on va envoyer du code intel à ranger en ROM (flash) |
| ZUTILR? | n | 0 | 2 | Demande à portable de renvoyer le nom de l'utilitaire n |
| ZUTILR | n a b c d e f | 0 0 0 0 0 0 0 | 2 255 255 255 65535 65535 65535 | Lance l'utilitaire n et charge les paramètres (obligatoires) numèro de l'utilitaire paramètre n°1 (8 bits) paramètre n°2 (8 bits) paramètre n°3 (8 bits) paramètre n°4 (16 bits) paramètre n°5 (16 bits) paramètre n°6 (16 bits) |

EXEMPLE: On désire charger un utilitaire en résident nommé U =RI dont l'adresse d'exécution est 1c000h. Deux paramètres sont nécessaires soient 128 et 1000.

On envoie ZUTILR? 1<cr>

Orphy répond abcdef<lf><cr> par exemple

Vu que le premier caractère n'est pas # l'espace mémoire est libre

On envoie ZRUTIL<cr> puis le code au format intel. On attend que portable renvoie un caractère. Si ! il faut recommencer. Si " la programmation s'est bien passée.

On envoie ZUTILR? 1<cr>

Portable répond #U =RI<lf><cr>

On envoie ZUTILR 1 128 0 0 1000 0 0<cr> ce qui lance l'utilitaire immédiatement

COMMANDES RELATIVES AUX UTILITAIRES NON RESIDENTS

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZUTILRAM |  |  |  | Commande permettant de spécifier à portable que l on va envoyer du code intel à ranger en RAM |
| ZUTIL? | A | 0 | 65535 | Demande à portable de renvoyer le nom de l'utilitaire situé à l'adresse A+30000h |
| ZUTIL | A a b c d e f | 0 0 0 0 0 0 0 | 65535 255 255 255 65535 65535 65535 | Lance l'utilitaire mémorisé à l'adresse A + 30000h et charge les paramètres (obligatoires) adresse paramètre n°1 (8 bits) paramètre n°2 (8 bits) paramètre n°3 (8 bits) paramètre n°4 (16 bits) paramètre n°5 (16 bits) paramètre n°6 (16 bits) |

EXEMPLE:

On désire charger un utilitaire non résident nommé U =RI dont l'adresse d'exécution est 30100h. Deux paramètres sont nécessaires soient 128 et 1000.

On envoie ZUTILRAM<cr> puis le code au format intel.

On envoie ZUTIL? 256<cr> car (30100h-30000h) = 100h = 256d

Portable répond #U =RI<lf><cr>

On envoie ZUTIL 256 128 0 0 1000 0 0<cr> ce qui lance l'utilitaire immédiatement

COMMANDE PARTICULIERE POUR ORPHY PORTABLE2

Graphique et Numérique

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZPREDEF | g1 g2 g3 g4 R1 R2 R3 R4 SB r p t | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 255 255 255 255 15 2 10 25 | prédéfinie une acquisition a lancer plus tard sur le terrain (pile de sauvegarde nécessaire) gamme de reco capsule prise 1 gamme de reco capsule prise 2 gamme de reco capsule prise 3 gamme de reco capsule prise 4 valeur de reco capsule prise 1 valeur de reco capsule prise 2 valeur de reco capsule prise 3 valeur de reco capsule prise 4 défini les sorties binaires pour les capsules à double gain Représentation souhaitée Nombre de points par voie Période d'échantillonnage |

Commande ZPREDEF:

Cette commande permet de définir un TP simple dans son paramètrage et sa représentation en mode déconnecté, en d’autres termes elle permet de lancer une acquisition prédéfinie au préalable par le PC

Ce TP sera accessible par"TP prédéfini" dans le menu principal

REMARQUE :

Cette commande passée sans paramètre annulera un ZPREDEF éventuel

Paramètres gi et Ri

Ce sont les paramètres gammes et valeurs de reconnaissance définis pour chaque capsule.

Le "i" spécifie la prise de branchement. Toute prise ne recevant pas de capsule aura ses paramètres gi et Ri nuls.

Aucune prise non connectée à une capsule ne devra séparer 2 prises connectées à des capsules

exemple:

correct		g1,0,0,0,R1,0,0,0 ou g1,g2,0,0,R1,R2,0,0 ou g1,g2,g3,0,R1,R2,R3,0 ou 			g1,g2,g3,g4,R1,R2,R3,R4

incorrect	g1,0,g3,0,R1,0,R3,0 ou 0,g2,g3,0,0,R2,R3,0 ...

Paramètre SB

Ce paramètre permet de définir le calibre de mesure pour chaque prise de mesure. Il fonctionne comme un ZSBLOC mais sur 4 bits.

Par exemple pour un capteur de pression +/-20hPa +/-1hPa, un 1 programmera le calibre naturel (+/-20hPa) alors qu un 0 progammera le calibre +/-1hPa

exemple:

zpredef 0 0 0 0 91 213 0 0 15...voltmètre +/-15V en prise 1, pression +/-20hPa en prise 2, rien ailleurs

zpredef 0 0 0 0 91 213 0 0 13... voltmètre +/-15V en prise 1, pression +/-1hPa en prise 2, rien ailleurs

Paramètre r

Ce paramètre permet de définir le style de représentation souhaitée lors de la mesure.

Si 0 alors c'est le mode d'affichage standard

Si 1 alors c'est le mode point par point

Si 2 alors c'est le mode X/Y (interdit pour ORPHY PORTABLE 2 Numérique)

Paramètre p

Ce paramètre permet de définir le nombre de point par voie (voir commande ZMEMO).

0 pour 120, 1 pour 2400, 2 pour 360, 3 pour 480, 4 pour 600, 5 pour 720, 6 pour 1200, 7 pour 2400, 8 pour 3600, 9 pour 4800, 10 pour 6000.

Si le mode de représentation est point par point ou X/Y ce paramètre sera nul

Paramètre t

Ce paramètre permet de définir la période d'échantillonnage (voir commande ZMEMO).

Si le mode de représentation est point par point ou X/Y ce paramètre sera nul

ATTENTION:

Si une seule capsule est branchée, ce paramètre sera compris entre 0 et 25

Si plusieurs capsules sont branchées, ce paramètre sera compris entre 5 et 25 (>200µs)

COMMANDES RELATIVES A LA RECUPERATION DES DONNEES PRISES SUR LE TERRAIN (non valable pour les µORPHY))

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZRAZRAM |  |  |  | Efface toutes les données en mémoire |
| ZMEMO |  |  |  | Demande à Portable si des datas sont présentes dans la mémoire. |

Commande ZRAZRAM:

Cette commande est a envoyer impérativement lorsqu'on va sur le terrain pour purger la mémoire, c'est à dire pour qu'elle soit entièrement disponible.

On peut par exemple l'envoyer dès que l'on sort de l'application

Commande ZMEMO:

Cette commande permet de récupérer des enregistrements effectués sur le terrain. Il faut l' envoyer systématiquement dès que l'on entre dans une application.

Si aucun enregistrement n'est présent Portable renvoie <lf><cr>

Sinon 38 paramètres par page d'acquisitions seront envoyées (10 pages maximum). Ces 38 paramètres totalisent 56 octets car l'indice de la première valeur tale de la page d'acquisition et les couples (PHImax, PHImin] sont des mots de 16bits

Détail des 38 paramètres par page d'acquisition

- jour					(0 si Portable2 non graphique)

- mois					(0 si Portable2 non graphique)

- heure					(0 si Portable2 non graphique)

- minute				(0 si Portable2 non graphique)

- V0					première voie de mesure (0 à 7)

- V1					deuxième voie de mesure (0 à 7) et 8 si 1 voie de mesure

- V2					troisième voie de mesure (0 à 7) et 8 si 1 ou 2 voies

- V3					quatrième voie de mesure (0 à 7) et 8 si 1 ou 2 ou 3 voies

-état des sorties binaires 0 à 3		(les quatre bits de poids fort)

-configuration de l'acquisition 			(voir ci dessous)

- indice de la période d'échantillonnage		0 à 25 voir ci dessous

- numéro du tp					0 si pas tp

- indice de la première valeur			première valeur de la page accessible par un 							ZRESUL

- longueur totale de la page d'acquisition	correspond au N du ZRESUL

- gamme de la prise 1

- gamme de la prise 2

- gamme de la prise 3

- gamme de la prise 4

- reconnaissance de la prise 1

- reconnaissance de la prise 2

- reconnaissance de la prise 3

- reconnaissance de la prise 4

- PHImax 1 de la première voie de mesure

- PHImax 2 de la première voie de mesure

- PHImin 1 de la première voie de mesure

- PHImin 2 de la première voie de mesure

- PHImax 1 de la 2ème voie de mesure		;0 si une voie de mesure

- PHImax 2 de la 2ème voie de mesure		;0 si une voie de mesure

- PHImin 1 de la 2ème voie de mesure		;0 si une voie de mesure

- PHImin 2 de la 2ème voie de mesure		;0 si une voie de mesure

- PHImax 1 de la 3ème voie de mesure		;0 si 2 voies de mesure

- PHImax 2 de la 3ème voie de mesure		;0 si 2 voies de mesure

- PHImin 1 de la 3ème voie de mesure		;0 si 2 voies de mesure

- PHImin 2 de la 3ème voie de mesure		;0 si 2 voies de mesure

- PHImax 1 de la 4ème voie de mesure		;0 si 3 voies de mesure

- PHImax 2 de la 4ème voie de mesure		;0 si 3 voies de mesure

- PHImin 1 de la 4ème voie de mesure		;0 si 3 voies de mesure

- PHImin 2 de la 4ème voie de mesure		;0 si 3 voies de mesure

PHImax et PHImin:

Tous les capteurs sont des capteurs linéaires. La grandeur physique mesurée suit la loi :

PHI = (PHImax-PHImin)*mes/1023 +PHImin

avec PHImax = PHImax1,PHImax2 et PHImin = PHImin1,PHImin2

Les PHIn sont obligatoirement compris entre +1000 et -1000.

exemples:

PHImax = + 102,562   (PHImax1,PHimax2) = (102,562)

PHImax = - 102,562    (PHImax1,PHimax2) = (65434,64974)

PHImax = + 0,562      (PHImax1,PHimax2) = (0,562)

PHImax = - 0,562       (PHImax1,PHimax2) = (0,64974)

Tableau pour l'indice de la période d'échantillonnage:

10µs,20µs,30µs,40µs,100µs,200µs,500µs,1ms,2ms,5ms,10ms,20ms,50ms,100ms,200ms,500ms,1s, 2s,5s,10s, 20s,30s,1mn,2mn,5mn,10mn

Configuration de l'acquisition (on va raisoner sur les bits 0 à 7)

bit 2	=1 déclenchement sur front

bit 4 	=1 mode point par point. Dans ce cas ne pas tenir compte de l'indice de la période 		d'échantillonnage. Si de plus le paramètre precedent (etat des sorties binaires) a son bit 0 a 1 l acquisition s est effectue avec un affichage en mode X/Y

bit 5     =1 acquisition déclenchée par l'horloge temps réel. Dans ce cas ne pas tenir compte de 	l'indice de la période d'échantillonnage

COMMANDES RELATIVES AUX TP (uniquement pour ORPHY PORTABLE 2 graphique et numérique)

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZTP |  |  |  | Demande le nom de tous les tp en memoire |

Commande ZTP:

Portable renvoie les 5 premiers caractères, correspondant au nom intelligible du tp, de tous les tp présents en mémoire, séparés par le caractère défini par la commande zsepar. Le premier nom envoyé correspond au tp numéro 1

COMMANDES D'ACQUISITIONS LONGUES DUREES

UTILISATION DE L'HORLOGE TEMPS REEL

(uniquement pour Portable2 graphique)

L'horloge temps réel va servir à réveiller l'Orphy Portable lors d'acquisitions longues durées sur le terrain, c'est à dire en milieu dépourvu de source de courant. C'est particulièrement le cas pour des relevés météos. En fait on va surtout s'en servir comme un économiseur de pile.

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZLDATE |  |  |  | Demande une lecture de la date de l'horloge temps réel |
| ZEDATE | j d m a h mn s | 1 0 1 0 0 0 0 | 7 31 12 99 23 59 59 | Ecrit la date exacte dans l'horloge temps réel jour (lundi = 1, mardi = 2.....) date mois an heure minute seconde |

Commande ZLDATE (uniquement pour Portable2 graphique):

Cette commande permet de lire la date de l'horloge temps réel. Le format de retour est toujours en ascii.

exemple 	A la commande ZLDATE<lf><cr> Portable renvoie :

3,13,1,99,14,41,20,15<lf><cr> c'est à dire mercredi 13 janvier 99 14h41mn20s15cs

ATTENTION : Pour Windows le premier jour de la semaine est dimanche et non pas lundi

Commande ZEDATE (uniquement pour Portable2 graphique):  voir la commande ZLDATE en omettant les centièmes de seconde

| COMMANDE | PARAMETRE | MIN | MAX | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZPREVEIL | j h mn delta(j) delta(h) delta(mn) N | 1 0 0 0 0 0 1 | 7 23 59 7 23 59 3750 | Programme N réveil d'acquisition en utilisant l'horloge temps réelle jour (lundi = 1, mardi = 2.....) heure minute écart entre chaque réveil (jour) écart entre chaque réveil (heure) écart entre chaque réveil (minute) nombre de réveils |
| ZAREVEIL |  |  |  | autorise le réveil |
| ZSREVEIL |  |  |  | stoppe le réveil |
| ZLREVEIL |  |  |  | Demande les paramètres de réveil |

Commande ZPREVEIL:

Exemple

on veut programmer 200 acquisitions espacées de 5mn à partir du lundi suivant à 7h25mn. On envoie alors:

ZPREVEIL 1 7 25 0 0 5 200<lf><cr>

Commande ZAREVEIL: Cette commande permet d'autorisée le mode réveil.

Exemple

on veut programmer 200 acquisitions espacées de 5mn à partir du lundi suivant à 7h25mn. On envoie alors:

ZPREVEIL 1 7 25 0 0 5 200<lf><cr>

ZAREVEIL<lf><cr>

Le lundi suivant à 7h25mn Portable se réveille,et préchauffe les capteurs pendant 1 minute. Une minute plus tard il fait une reconnaissance des capteurs présents et fait une acquisition sur chacune des voies détectées. Si une ou plusieurs capsules ont 2 plages de mesure possible, la plus grande sera choisi. Quatre minutes plus tard, Portable prechauffe les capteurs et s'endort pendant 1 minute avant de se reveiller et de faire l'acquisition suivante...

Pour récupérer les données voir la commande ZMEMO

Commande ZSREVEIL:

Commande ZLREVEIL:

Dans la configuration de l'exemple ci dessus, à la commande ZLREVEIL<lf><cr>, Portable répond :

1,7,25,0,0,5,200<lf><cr>